Приложение №2 к тендерной документации утверждена приказом директора ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» УЗ г.Алматы № 5-ГЗ/58-П от 18.02.2021 года

Бодыков Г.Ж. ________________

Техническая спецификация к закупаемым наборам для выполнения комбинированной спинально-эпидуральной анестезии на 2021 года («ТС_лот№132»)

Набор предназначен для технического обеспечения проведения спинально-эпидуральной анестезии и используется для введения лекарственных препаратов, главным образом из группы местных анестетиков,  в спинномозговое и эпидуральное пространства. Комплект медицинских изделий, входящих в набор, обеспечивает врача, проводящего манипуляцию необходимым техническим оснащением. Для проведения пункции эпидурального пространства по стандартным методикам используется игла «Туохи» и шприц «утраты сопротивления». В дальнейшем, проводится пункция спинномозгового пространства и введение анестетика через спинальную иглу. Катетеризация эпидурального пространства для введения анестетика и проведения анестезии выполняется с помощью эпидурального катетера с направителем, вводимого через иглу «Туохи». Для профилактики инфекционных осложнений при эпидуральной анестезии используется бактериовирусный фильтр. Коннектор, входящий в набор, служит для соединения бактериовирусного фильтра с эпидуральным катетером. Фиксатор  используется для фиксации эпидурального катетера к коже, в месте катетеризации.

Наборы с буквенным кодом CSE снабжены резьбовым соединением между павильонами  «Туохи» и спинальных игл. Функция данного механизма фиксации заключается в предотвращении смещения спинальной иглы во время введения анестетика. Так же в конструкции этого соединения предусмотрена разметка по длине в мм, указывающая протрузию спинальной иглы за кончик иглы «Туохи».

Набор поставляется в следующей комплектации:

- игла «Туохи»

- игла спинальная

- катетер эпидуральный

- шприц «утраты сопротивления»

- коннектор

- бактериовирусный фильтр

- фиксатор эпидурального катетера

  - Основные технические характеристики

Игла «Туохи» с съемными «крыльями» для фиксации

- 16G, наружный диаметр не более 1.6мм, внутренний диаметр не менее 1.15мм, длина рабочей части не менее 80мм, общая длина не более 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – голубой цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.

- 18G, наружный диаметр не более 1.3мм, внутренний диаметр не менее 1.0мм, длина рабочей части не менее 80мм, общая длина не более 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.

Спинальная игла с мандреном

- 26G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр не более 0.45мм, внутренний диаметр не менее 0.31мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы  и мандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы.

- 27G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.4мм, внутренний диаметр не менее 0,25 мм, не более 0,29мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы  и мандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы

Система фиксации спинальной иглы в просвете иглы «Туохи»

- Тип фиксирующего механизма – ступенчатый байонет

- Разметка, соответствующая глубине протрузии кончика спинальной иглы за пределы иглы «Туохи» - от 0 до 15 мм, с шагом 0,5 мм, цифровые обозначения с шагом 2 мм

- Обеспечение возможности свободного вращения спинальной иглы вокруг своей оси для выбора оптимального положения бокового отверстия после фиксации в просвете иглы «Туохи».

Эпидуральный катетер

- Для иглы 16G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр не более 1.03мм, внутренний диаметр не менее 0.55 мм, длина 915мм, жесткость материала не более 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.25мл

- Для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр не более 0.83мм, внутренний диаметр не менее 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала не более 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл

Устройство для фиксации эпидурального катетера

- Обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента.

Шприц «утрата сопротивления»

- Используемый объем 10 мл

- Внутренний диаметр цилиндра не менее 15,15 мм

- Диаметр наконечника поршня 14,99 мм

Эпидуральный фильтр

- Диаметр пор 0,2 мкм

- Объем заполнения 0,75 мл

- Максимальное давление фильтрации не более 686 kPa

- Максимальный срок службы 96 часов

Материал изготовления:

| Фиксатор эпидурального катетера | - Пена (Uniform S8-2N) - Полиэтиленовая пленка - Акрил кополимер |
| --- | --- |
| Игла «Туохи» в сборе - Игла - Стилет - Наконечник стилета - «Крылья» для фиксации иглы - Павильон иглы - Защитный чехол | - Нержавеющая сталь - Полипропилен - Полиэтилен высокой плотности - Полибутилен терефталат - Полибутилен терефталат (полиэстер) - Полиэтилен |
| Спинальная игла - Игла - Павильон иглы - Стилет - Наконечник стилета - Защитный чехол | - Нержавеющая сталь - Полипропилен - Нержавеющая сталь - Полипропилен - Полиэтилен |
| Соединительный разъем иглы «Туохи» со спинальной иглой | Ацетат кополимер |
| Направитель эпидурального катетера | Метил метакрилат бутадиен стерин |
| Эпидуральный катетер | Полиэфирблокамид |
| Эпидуральный фильтр | Акрильный мультиполимер |
| Коннектор | Полиэстер |